附件1

项目要求

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	预算单价

（元）
	产地
	项目要求

	1
	中医四诊仪
	1
	台
	98000
	国产
	一、功能要求：
1.设备为具有医疗器械注册证的医疗器械，医疗器械注册证需注明舌诊，面诊，脉诊，体质辨识功能；（能提供注册证证明）

2.设备使用年限≥10年；（能提供铭牌标识证明）

3.设备生产日期要求为近3个月内生产的产品。

二、技术参数：

1.舌（面）诊采集单元：
1.1、设备具有对舌图像的分析处理功能，可以得出舌色、舌态、舌形、苔色、苔质、舌下络脉的结果。对舌图像的分析结果：舌色≥8种、苔色≥9种，舌态≥9种、苔质≥10种、舌形≥11种、舌下络脉≥6种。（需提供第三方检验报告）

1.2、设备具有对面图像的分析处理功能，可以得出整体面色、局部特征耳鼻、面态、面形的结果。对面图像的分析结果：面色、面态、面形均≥6种、耳鼻≥5种。

1.3、病人舌（面）象的分析结果，以图文形式保存为电子病历文档并存入数据库中，可方便地进行查询与统计。

1.4、镜头分辨率≥2000万像素。

1.5、相关色温：在4500K≤Tc≤7000K范围内。

1.6、显色指数：Ra≥85。

1.7、辐射照度：设备在300nm～2500nm光谱范围内的最大照度时的辐射照度≤350W/m2。

1.8、紫外辐射照度：设备在200nm～400nm光谱范围内的最大照度时的有效紫外辐射照度≤0.008W/m2。

1.9、分辨率：≥5lp/mm。

1.10、彩色还原：成像装置能对色彩准确还原，各色在CIELAB色空间的色差不超过20。

1.11、相对畸变：不超过±5%。

1.12、符合人体工程学的采集口，贴合面部，暗箱采集，无外部光线透入，避免外界干扰。

1.13、 光源：采用LED光源，高频无闪烁，避免患者眼睛接受来自光源的辐射，同时LED光源不存在破碎的风险，对患者和操作者防护充分。

1.14通风：采集箱内配备风扇，通风良好。

1.15、消毒：配有紫外线消毒灯管及负离子发生器。避免交叉感染。

2.脉诊采集单元：

2.1、最大伸出长度：加压一次伸出长度不超过1mm，最大伸出长度不超过6mm。

2.2、外加力学量的准确性：设备的外加力学量显示范围为30g～300g，显示值的最大允许误差为±15%。

2.3、脉压准确性：脉压采集范围为0g～250g，显示值的最大允许误差为±10%。

2.4、脉率准确性：脉率显示范围为40次/min～200次/min，分辨率为1次/min，显示值的最大允许误差为±3次/min。

2.5、传感器有效几何尺寸传感器的有效表面与脉管垂直的尺寸应在3mm～9mm之间。

2.6、动态放大器的时间常数：设备动态放大器部分采用交流耦合，其时间常数≥2s。

2.7、工作噪声：设备在正常工作时的噪声不大于60dB（A）。

2.8、可实现超高精度的脉诊数据量化。

2.9、具备传统传感器作用在寸关尺腕部脉搏处，脉象定位准确。支持寸关尺三点脉诊信息同时采集、量化并作出辅助分析。
2.10、采用气加压方式，按照阶梯加压方式，进行分段加压，并确定最佳取脉压力并且脉象采集器具有过压保护功能。

2.11、模拟指尖触觉回馈记录等对数据进行充分量化。

2.12、根据检测结果给出气血津液：气、血、津、液、注释的分析报告。并进行气血津液，饮湿寒热的预警提示。（需提供第三方检验报告）

2.13、可分析脉象六要素：脉位、脉力、脉率、脉律、流利度、紧张度；可识别临床常见的脉象；可提供中医脉象图及相关测量参数，给出脉名判读结果；

2.14、可根据检测结果给出养生建议：饮食、运动、生活的报告。

3.中医体质辨识单元：

3.1、可以对中医九大体质（平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、痰湿质、湿热质、血瘀质、气郁质、特禀质）做辨识判定。

3.2、根据9大体质详细划分得到不少于81种体质分型，根据细化的体质分型进行判断。

3.3、提供5种中医体质辨识版本，包括成人版、老年版、孕妇版、儿童版、中医五态人格版。

3.4、成人版体质辨识、老年版体质辨识、孕妇版体质辨识，给出评估报告包含：体质类型、总体特征、体质成因、形体特征、心理特征、发病倾向、常见表现、重点人群、对外界环境适应能力、体质分型及健康管理等指导建议。

3.5、儿童版体质辨识，给出评估报告包含：体质类型、总体特征、膳食调养、起居调养、运动调养，小儿推拿调理建议；

3.6、中医五态人格辨识功能，给出评估报告包含：五态人格特征、总体特征、心理调节方案、行为调节方案、音乐调节方案。

3.7、中医体质检测健康建议，包含营养膳食，用药参考，中医保健建议，精神调养方案，饮食建议，药膳调补，运动建议，健康生活提示，针对儿童增加起居调养建议，小儿推拿康复建议。

	2
	下肢关节康复器
	1
	台
	15800
	
	1.采用微电脑数码控制设计，通过控制器调节角度及速度参数。
2.设备使用年限≥10年（能提供铭牌标识证明）
3.支架长度调节范围：大腿0~260mm，小腿0~260mm，滑动连杆0~340mm，允差土10%以内。

4.伸展角度调节范围：0~120°，级差3°。

5.屈曲角度调节范围：0~125°，级差3°。

6.角度运行速度：8档可调，1.5~3.6/s，级差0.3°/s，允差土20%以内。

7.训练过程中可实时显示训练当前角度位置。

8.训练时间：0~240min可调，级差10min，允差土10%以内，训练结束有提示音。

9.脚踏板左右活动范围：移动至最左位置和最右位置中心线夹角为50-60°之间，允差为土10°。

10.具有线控开关，安全可靠。

11.具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。

12.启动设备后，设备可开机自检并自动复位。

13.设备生产日期要求为近3个月内生产的产品。


