附件1

项目要求

	序号
	设备名称
	数量
	单位
	预算单价

（元）
	产地
	项目要求

	1
	PT床、诊疗椅
	1
	张
	4500
	国产
	外形尺寸：1900mm*1240mm*450mm(±5%)。

最大静态承重≥200kg。

采用优质碳素钢床体，床体结构牢固稳定。

采用蓝色抗菌皮革及高密度慢回弹海绵，床面软硬适中，防菌抗菌。

需配备医用诊疗椅子2张（适用于康复治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具（不需要靠背）、规格尺寸：600×600×420~560mm，允差土50mm、有升降功能，且升降轻便灵活，无噪音、椅面载荷：静载荷不小于130kg、椅面颜色：蓝色。）


	2
	超声波治疗仪
	1
	台
	37000
	国产
	1、设备使用年限≥8年（提供产品说明书、标签或铭牌等任一形式的证明材料）
2、声工作频率：1MHz+10%。

3、有效声强：0~1.5W/cm2。

4、定时范围：1~30min，步进1min

5、最大输出功率：6W，允差±20%。

6、有效辐射面积：4cm²。

7、具有超温保护功能。

8、具有治疗头脱落检测功能。

	3
	肌电生物反馈刺激仪
	1
	台
	70000
	国产
	1、设备使用年限≥5年（提供产品说明书、标签或铭牌等任一形式的证明材料）

2、刺激强度：1mA-100mA，1mA步长连续可调。

3、刺激频率：0.5-500Hz，1Hz步长连续可调，误差不大于±10%； 

4、上升下降时间：0-20s，刺激时间1s～20s 可调，休息时间0s～20s 可调；

5、示值准确度：误差不大于±10%或±2μV;

6、刺激波形：双相平衡波或双向对称方波；

7、内置嵌入式软件：具有功能康复、基础康复和评估反馈三大工作模块，且可根据患者需求编辑个性化治疗方案；

8、内置多种治疗方案，包括吞咽、盆底、促醒、镇痛等临床常用方案，可自定义治疗方案（垂腕、垂足等特殊方案允许通过自定义编辑实现，不作硬性内置要求）。

9、具有神经肌肉电刺激功能；

10、具有肌电触发电刺激功能；

11、具有功能性电刺激功能；
12、可编辑个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、间歇时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调，且推荐临床常用的治疗参数；

13、具备表面肌电评估功能，包括常规表面肌电评估、吞咽评估、下背痛评估等通用评估方案，可出具并导出评估报告。

	4
	手功能康复机器人系统
	1
	台
	38000
	国产
	1、设备使用年限≥10年（提供产品说明书、标签或铭牌等任一形式的证明材料））

2、双通道切换，可同时连接2只手套供2人同时使用

3、自动驱使手指抓、握、伸展等被动训练，操作安全、舒适；   

4、治疗时间可调，具体可调范围（如0～30分钟或0～60分钟）由投标人据实响应；
5、智能屈曲/伸展多档位独立可调。
6、场景化的任务导向性训练，在被动训练以及助力训练均可设置抓球场景，进行视觉、听觉指令引导下的任务导向性训练；
7、液晶触摸屏，中文+画面引导
8、支持从康复大厅到床边、科室间的便携移动康复；
9、康复手套布料舒适、无缝拼接。
10、康复手套四指活动范围-30°～220°。
11、语音训练：智能语音引导控制手部康复训练，提高患者手康复主动参与意识；

12、适用不同康复阶段的手功能精细化训练。

13、提供多种训练模式：如常规训练、镜像训练、语音训练、抗阻训练、助力训练、ADL日常生活能力训练等，训练强度多档可调。

	5
	四人站立架
	1
	台
	4500
	国产
	1、该设备主要用于偏瘫、截瘫等站立功能障碍患者进行站立训练；

2、规格：1860*1840*1145(mm)，允差±50mm，满足四人同时站立训练。
3、桌面高度1120mm左右，蓝色绑带。


